ULTRASCHALL Wasserzähler DN 80  liefern

Großwasserzähler für stark schwankende Durchflüsse

liefern und montieren

- Für Kaltwasser bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C)

- Einbaulage horizontal, vertikal und um 90° gekippt

- Nationale Zulassung  Bauartzulassung nach

metrologischer Klasse A / B

Technische Spezifikation:

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Flüssigkeitstemperatur    : 0.1 bis 50 º C

Genauigkeitsklasse         : Klasse 2 nach ISO 4064 - in 2005 revidiert

Gehäuse                          : Kompakt mit integriertem Display

Stromversorgung             : 2 D Li-Ion Akku: 12-15 Jahre Lebensdauer

Umweltbedingungen        : IP 68, Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C

Anzeigeoptionen Display:

1. Netto (Vorlauf minus Rücklauf )

2. Nur Vorlauf

3. Nur Rücklauf

4. Vorlauf und Rücklauf, wechselweise

Daten Logger:Volumen- und Alarm-Daten (48KB)

Verbindung: 40mm und 50mm mit Gewinde: Kupplungsgewinde nach BSP/ NPSM

50mm- 300mm mit Flanschanschluss gemäss ISO, BS 10 und ANSI 150

Umgebungsbedingungen: Mechanische Klasse M1

Elektromagnetische Umgebung Klasse E1

Druckverlust: ΔP 0.16 bar

Ausgänge:

Analogausgang

Der Analogausgang zeigt die aktuell gemessene Durchflussrate.

Der Analogausgang ist eine 4-20 mA Stromschleife (der Endbenutzer

muss die Stromversorgung des Gerätes liefern). Er ist programmierbar

für Vor- und Rücklauf (siehe Bedienungsanleitung für weitere Details).

Der 20 mA Punkt ist nach Kundenwunsch programmierbar (Für jeden

Durchfluss, der niedriger ist als der maximale Durchfluss des Zählers).

Digitaler Impulsausgang:

Der digitale Impulsausgang ist ein Open-Drain-Transistorausgang,

der Volumenimpulse mit folgenden Optionen liefert:

1. Zwei skalierte, Vorlauf, Rücklauf oder Netto-Impuls-Modus

2. Ein skalierter Vorlauf, rückwärts oder Netto-Impuls-Modus und

ein Alarmfrequenzausgang

3. Messeinheiten des Ausgangs , können unabhängig von den

Einheiten der Anzeige programmiert werden.

Die Impulsauflösung wird auf dem Display angezeigt. Potenzialfreier

Kontakt Der potenzialfreie Kontakt ist ein Dual- Relaisausgang, der

Impulse pro Mengen, mit folgenden

Optionen, liefert:

1. Zwei skalierte, Vorlauf, Rücklauf oder Netto-Impuls-Modus

2. Messeinheiten des Ausgangs können unabhängig von den

Einheiten der Anzeige programmiert werden. Die Impulsauflösung

wird auf dem Display gesondert angezeigt.

Vor-Ort-Stromversorgung 12-24 VDC benötigt.

Encoder Ausgang:

Der Encoder-Ausgang bietet das serielle Kommunikationsprotokoll

UI1203 oder UI1204 (Sensus-Protokoll) Inklusive Impulsausgang.

Modbus Protokoll:

Das Modbus Protokoll verfügt über folgenden Funktionen:

1. Alarm ( bei niedrigem Batteriestand )

2. AMR Seriennummer

3. Echtzeituhr (RTC)

4. Volumeneinheit

5. Durchflusseinheit

6. Aktueller Durchfluss

7. Fließrichtung

8. Vorwärts und Rückwärts Volumen

9. Fließ und Volumenauflösung

Output Verlängerungskabel:

5m Verlängerungskabel für Installation in Gruben oder Schächten

Normen:

MID 2004/22/EC (gemäß OIML R49 EN 14154 und ISO4064:2005)

AWWA C750

WRAS

NSF

ACS

Bauart: Gehäuse aus Gusseisen - mit Epoxidbeschicchtung - Optimaler

Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung

Vertrieb und technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos / Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de,

internet: www.armare-tec.de

DN 80 mm, PN 16, Baulänge 225 mm.

*** Preise inklusive Konformitätsentgeld

Octave Ultra-Wasserzähler PN 16 DN 80, oder gleichwertig

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung

mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach

Betriebs- und Montageanleitung einbauen.